| 申請者 会社名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 軽微変更届書 提出日 （様式66に記載の届出日） |  |  |
| 対象品目 ※対象が複数の場合、届書ごとの代表品目をご記入ください | 販売名 |  |
|  | 認証番号 |  |
|  | 変更日 |  |

・軽微変更届書　提出資料チェックリスト／宣誓書(JPM_F_02.75)及び軽微変更届書（様式66）のご提出にあたり、該当する通知事例が不明の場合、本チェックリストをご記入の上、上記資料とともにご提出ください。P13-15には関連通知一覧とリンクを掲載しておりますのでご参考になさってください。

・いずれの通知事例にも該当しない場合、弊社へ事前相談のお申し込みをお願いします。

・事前相談のご依頼について

弊社への事前相談をご希望の場合は弊社HPの医薬品医療機器法関連にございます　医薬品医療機器法関連 軽微変更届　事前相談申込書（JPM_F_02.74）に必要事項をご記入の上お申し込みください。

事前相談をご利用頂いた場合は本チェックリストのご提出は不要です。

※以下、青字の箇所にはリンクが貼ってありCtrl＋クリックで引用箇所へ進む、前に戻る、通知を開くなどの操作が可能です。

# チェックポイント１

変更の対象となる製品を選んでください。

プログラム医療機器　→　チェックポイント 機器1に進んでください。

複数販売名医療機器の子品目　→　チェックポイント 複数販売名に進んでください。

上記以外の医療機器　→　チェックポイント 機器2に進んでください。

体外診断用医薬品　→　チェックポイント 体診1に進んでください。

## チェックポイント 機器１ (プログラム医療機器)

変更する事項を選んでください。（複数選択可）

類別：変更後の一般的名称の類別が既認証事項と異なる場合のみチェックしてください。

名称　（一般的名称）　→　チェックポイント 機器Aに進んでください。

名称　（販売名）→　チェックポイント 機器Bに進んでください。

使用目的又は効果　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

形状、構造及び原理　→　チェックポイント 機器C1に進んでください。

性能及び安全性に関する規格　→　チェックポイント 機器Eに進んでください。

使用方法　→　チェックポイント 機器F1に進んでください。

製造販売する品目の製造所　→　チェックポイント 機器I1に進んでください。

選択したすべての事項のチェックが終了したら1ページの記載内容をご確認のうえ、軽微変更届書 提出資料チェックリスト／宣誓書(JPM_F_02.75)及び軽微変更届書（様式66）と共にご提出ください。

## チェックポイント 機器2 (プログラム医療機器以外)

変更する事項を選んでください。（複数選択可）

類別：変更後の一般的名称の類別が既認証事項と異なる場合のみチェックしてください。

名称　（一般的名称）　→　チェックポイント 機器Aに進んでください。

名称　（販売名）　→　チェックポイント 機器Bに進んでください。

使用目的又は効果　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

形状、構造及び原理　→　チェックポイント 機器C2に進んでください。

原材料　→　チェックポイント 機器Dに進んでください。

性能及び安全性に関する規格　→　チェックポイント 機器Eに進んでください。

使用方法　→　チェックポイント 機器F2に進んでください。

保管方法及び有効期間　→　チェックポイント 機器Gに進んでください。

製造方法　→　チェックポイント 機器Hに進んでください。

製造販売する品目の製造所　→　チェックポイント 機器I2に進んでください。

選択したすべての事項のチェックが終了したら1ページの記載内容をご確認のうえ、軽微変更届書 提出資料チェックリスト／宣誓書(JPM_F_02.75)及び軽微変更届書（様式66）と共にご提出ください。

## チェックポイント 体診１

変更する事項を選んでください。（複数選択可）

名称　（一般的名称） →　チェックポイント 体診Aに進んでください。

名称　（販売名）→　チェックポイント 体診Bに進んでください。

使用目的　→　チェックポイント 体診Cに進んでください。

形状、構造及び原理　→　チェックポイント 体診Dに進んでください。

反応系に関与する成分　→　チェックポイント 体診Eに進んでください。

品目仕様　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

使用方法　→　チェックポイント 体診Fに進んでください。

製造方法　→　チェックポイント 体診Gに進んでください。

保管方法及び有効期間　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

製造販売する品目の製造所　→　チェックポイント 体診Hに進んでください。

製品切替え時期設定に係る一部変更実施後に、製品切替え時期を設定する文言の削除　
参照通知 No.17、No.18

- 変更理由欄の記載例については、参照通知 No.18を参照ください。

選択したすべての事項のチェックが終了したら1ページの記載内容をご確認のうえ、軽微変更届書 提出資料チェックリスト／宣誓書(JPM_F_02.75)及び軽微変更届書（様式66）と共にご提出ください。

### チェックポイント 機器A（一般的名称）

変更内容として該当するものを選んでください。

複数一般的名称で認証を取得した医療機器において、認証申請書の名称欄に記載した一般的名称と、備考欄に記載した一般的名称を入替える場合　　参照通知 No.6
　上記には該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る（プログラム医療機器）】

【戻る（プログラム医療機器以外）】

### チェックポイント 機器B（販売名）

変更内容・理由として該当するものを選んでください。

法人の統廃合に伴い、商標・商号に関連した名称の変更など、不可抗力な事象で変更が必要な場合参照通知 No.1

上記には該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る（プログラム医療機器）】

【戻る（プログラム医療機器以外）】

### チェックポイント 機器C1（プログラム医療機器　形状、構造及び原理）

変更内容として該当するものを選んでください。(複数選択可)

医療機器プログラムのダウンロード販売への変更又は追加　参照通知 No.15

動作環境である OS の種類やクラウド動作の追加・変更・削除　参照通知 No.14

以下の事例のうち、動作環境である OS 等の種類の変更において、医療機器としての使用目的又は効果及びその性能に影響を与えない場合。
① 汎用 PC で動作する製品について、クラウド環境での動作を追加する場合
② 異なる種類の動作環境である OS への変更・追加

データの入出力に使用する記録媒体の追加・削除　参照通知 No.15

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る（プログラム医療機器）】

### チェックポイント 機器C2（プログラム医療機器以外　形状、構造及び原理）

変更内容として該当するものを選んでください。(複数選択可)

単独で医療機器に該当する構成部品の名称変更　参照通知 No.1

認証範囲内における寸法、サイズの追加であって、使用目的、使用部位、操作方法並びに品目仕様に変更がないバリエーションの変更又は追加　参照通知 No.1

キット製品において、次の（1）から（5）全てを満たしている場合における承認（認証）済みの構成品の変更又は追加　参照通知 No.1

(1)	既に組み込まれている構成品の使用目的と同等であること。（一般医療機器である構成品に変更又は一般医療機器である構成品を追加する場合を除く）

(2)	キット製品の使用目的に変更がないこと。

(3)	既に組み込まれている構成品と変更又は追加する構成品の一般的名称が同じであること。（一般医療機器である構成品に変更又は一般医療機器である構成品を追加する場合を除く）

(4)	承認・認証・製造販売届出済みの構成品で、簡略記載ができること。（ただし、認証品のキットにあっては承認済みの構成品を除く。承認品のキット製品にあっては、一般医療機器が詳細記載されていてもよい。）

(5)	滅菌品にあっては、滅菌バリデーションで担保される範囲（キット製品として同一の滅菌状態での承認（認証）前例がある場合）であること。

同時に用いる医療機器を認証書にて特定し、その組合せによる安全性・有効性を評価された上で認証された医療機器において、組合せ可能な医療機器が組合せによる安全性・有効性を評価された上で新たに承認（認証）された場合における同時に用いる医療機器の変更又は追加　参照通知 No.1

機器本体の性能、安全性に影響しない範囲の形状の変更　参照通知 No.1

構成品たる医療機器に変更がない場合における構成品の記載方法の変更（詳細記載→簡略記載）　　参照通知 No.1

複数の製品バリエーションが認証されている場合において、一部のバリエーションの削除（ただし、品目全体の一般的名称、使用目的、性能及び使用方法に変更がない場合に限る。）　参照通知 No.1

構造、機能等の変更を伴わない構成品の名称等の変更（形状、構造及び原理欄以外についても準用する。）　参照通知 No.2

併用する医療機器等の名称等の変更（形状、構造及び原理欄以外についても準用する。） 
参照通知 No.2

製品の品質、有効性及び安全性に与える影響が明らかに軽微な、製品各部の寸法、サイズ等の変更 参照通知 No.2

使用目的、使用方法が同等である既承認（認証、届出）の別品目の併用医療機器を、併用医療機器として追加する変更、又は既に規定されている併用医療機器の当該併用医療機器への変更
ただし以下の(1)～(4)のすべてを満たす場合。 参照通知 No.2

(1)	現状の併用医療機器の使用目的と同等であること。

(2)	製品全体の使用目的、使用方法に変更がないこと。

(3)	現状の併用医療機器と追加等する併用医療機器の一般的名称が同じであること。

(4)	組み合せて使用するものについては、組み合わせて評価された前例があり、新たな評価が不要であること。

製品の品質、有効性及び安全性に与える影響が明らかに軽微な、構成品、付属品又は併用医療機器のバリエーションの削除（形状、構造及び原理欄以外についても準用する。） 参照通知 No.2

男性向け避妊用コンドームの色、潤滑剤、ドレッシング剤（コンドームの内外面に添加する密着防止材等）の変更・追加　参照通知 No.2

承認(認証)事項に変更がない計量単位の変更　参照通知 No.2

電動式可搬型吸引器での内蔵バッテリーの消費を抑えるいわゆるエコモードの追加。エコモードでの動作が、吸引ポンプの動作、性能に影響しない場合に限る。　参照通知 No.2

能動型医療機器における、データの保存、汎用 IT 機器で読み込める形式へのデータ変換（PDF 化、エクセルファイル化等）、読み込み、転送及び印刷機能並びにネットワーク通信機能の追加、変更及び削除。ただし、いずれの機能もデータの保存を行うためのものであり、診断等に用いることを意図している場合を除く。　参照通知 No.2

標準化されている電源ソケット（AC インレット）の同等品への変更。ただし、本体の電気回路等が変わらず、性能等に影響がない場合に限る。　参照通知 No.2

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る（プログラム医療機器以外）】

### チェックポイント 機器D （原材料）

原材料には変更がなく、原材料規格に設定した規格の変更（規格の改正に伴う変更） 参照通知 No.1

原材料が同一の場合において、供給者の名称又は原材料名の変更 参照通知 No.1

滅菌バリデーション基準にて保証される範囲の包装材料、厚さ又は形態の変更 参照通知 No.1

組織・血液に一時的及び短・中期的に接触する原材料で、自社の同レベルの生物学的安全性リスクを有する品目に使用されている使用前例のある原材料への変更（ただし、生物由来材料を除く。） 
参照通知 No.1

同一部位の原材料が複数設定されている場合の一方の原材料の削除 参照通知 No.1

複数の製品バリエーションが認証されている場合において、一部のバリエーションの原材料の削除（ただし、品目全体の一般的名称、使用目的、性能及び使用方法に変更がない場合に限る。）　
参照通知 No.1

変更する原材料が、通知※の3.（1）又は（2）で示される「使用前例」に該当する範囲であって、医療機器の性能、機能及び安全性が原材料の変更後も同等であることが、新たな試験を実施しなくても説明できる場合　参照通知 No.4、No.5

- 参照通知 No.4を参照してください。

- 備考欄には『平成25年3月29日付け薬食機発0329第7号通知に基づく原材料の変更』と記載するとともに、適切な変更管理を行った上で対応したことがわかる『自己宣言書』を添付してください。

  - 自己宣言書の記載例は、参照通知 No.5 Q&A12を参照してください。

- 原材料の規格・仕様、添加剤成分の種類、配合量そのものを確認できない場合は、原材料供給メーカー等からの『陳述書』を添付してください。

  - 陳述書に記載されるべき内容については、参照通知 No.5 Q&A7を参照してください。

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る（プログラム医療機器以外）】

### チェックポイント 機器E （性能及び安全性に関する規格）

同時に用いる医療機器を認証書にて特定し、その組合せによる安全性・有効性を評価された上で認証された医療機器において、組合せ可能な医療機器が組合せによる安全性・有効性を評価された上で新たに承認（認証）された場合における同時に用いる医療機器の変更又は追加 参照通知 No.1

既存品との比較試験を想定している場合における、実質的な変更を伴わない比較試験の設定対象の医療機器の記載の変更　参照通知 No.2

製品の品質、有効性及び安全性に与える影響が明らかに軽微な製品規格の変更　参照通知 No.2

認証基準等で引用するJISの規格番号又は発行年を変更することに加え、当該規格で規定された範囲のみの変更　参照通知 No.7, No.8

当該医療機器の改良・改善等を行うことなく新基準等に適合する場合、又は認証基準で引用するJISの規格番号又は発行年のみを変更することで新基準等に適合する場合における、新基準策定後の初回の変更　参照通知 No.7, No.8

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る（プログラム医療機器）】

【戻る（プログラム医療機器以外）】

### チェックポイント 機器F1 （プログラム医療機器　使用方法）

変更内容として該当するものを選んでください。

同時に用いる医療機器を認証書の「使用方法」欄にて特定し、その組合せによる安全性・有効性を評価された上で認証された医療機器において、組合せ可能な医療機器が組合せによる安全性・有効性を評価された上で新たに承認（認証）された場合における同時に用いる医療機器の変更又は追加 
参照通知 No.1

構造、機能等の変更を伴わない構成品の名称等の変更　参照通知 No.2

併用する医療機器等の名称等の変更　参照通知 No.2

使用目的、使用方法が同等である既承認（認証、届出）の別品目の併用医療機器を、併用医療機器として追加する変更、又は既に規定されている併用医療機器の当該併用医療機器への変更。
ただし以下の(1)～(4)のすべてを満たす場合。　参照通知 No.2

(1)	現状の併用医療機器の使用目的と同等であること。

(2)	製品全体の使用目的、使用方法に変更がないこと。

(3)	現状の併用医療機器と追加等する併用医療機器の一般的名称が同じであること。

(4)	組み合せて使用するものについては、組み合わせて評価された前例があり、新たな評価が不要であること。

動作環境である OS の種類やクラウド動作の追加・変更・削除　参照通知 No.14

以下の事例のうち、動作環境である OS 等の種類の変更において、医療機器としての使用目的又は効果及びその性能に影響を与えない場合。

- 汎用 PC で動作する製品について、クラウド環境での動作を追加する場合

- 異なる種類の動作環境である OS への変更・追加

データの入出力に使用する記録媒体の追加・削除　参照通知 No.15

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る（プログラム医療機器）】

### チェックポイント 機器F2 （プログラム医療機器以外　使用方法）

変更内容として該当するものを選んでください。

同時に用いる医療機器を認証書の「使用方法」欄にて特定し、その組合せによる安全性・有効性を評価された上で認証された医療機器において、組合せ可能な医療機器が組合せによる安全性・有効性を評価された上で新たに承認（認証）された場合における同時に用いる医療機器の変更又は追加
参照通知 No.1

構造、機能等の変更を伴わない構成品の名称等の変更　参照通知 No.2

併用する医療機器等の名称等の変更　参照通知 No.2

使用目的、使用方法が同等である既承認（認証、届出）の別品目の併用医療機器を、併用医療機器として追加する変更、又は既に規定されている併用医療機器の当該併用医療機器への変更。
ただし以下の(1)～(4)のすべてを満たす場合。　参照通知 No.2

(1)	現状の併用医療機器の使用目的と同等であること。

(2)	製品全体の使用目的、使用方法に変更がないこと。

(3)	現状の併用医療機器と追加等する併用医療機器の一般的名称が同じであること。

(4)	組み合せて使用するものについては、組み合わせて評価された前例があり、新たな評価が不要であること。

動作環境である OS の種類やクラウド動作の追加・変更・削除　参照通知 No.14

以下の事例のうち、動作環境である OS 等の種類の変更において、医療機器としての使用目的又は効果及びその性能に影響を与えない場合。

- 汎用 PC で動作する製品について、クラウド環境での動作を追加する場合

- 異なる種類の動作環境である OS への変更・追加

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る（プログラム医療機器）】

【戻る（プログラム医療機器以外）】

### チェックポイント 機器G （保管方法及び有効期間）

変更内容として該当するものを選んでください。

長期保存試験の成績により有効期間を設定した場合であって、認証申請時に有効期間の延長をするための安定性又は耐久性の試験計画書を添付して認証されたものについて、当該試験が完了し安定性が確認された場合の有効期間の延長　参照通知 No.11

安定性試験の添付を不要として認証され、かつ「保管方法及び有効期間」欄に有効期間が記載されているものについて、認証後に有効期間を変更する場合 参照通知 No.12

- 申請者において必要な安定性の評価を行った上で有効期間を設定した旨、又は設定不要である旨の自己宣言書を添付してください。

- 放射線滅菌済み医療機器については、材質劣化に関し製品性能が担保されることを確認した旨の『宣誓書』を添付してください。　参照通知 No.10

  - 宣誓書の記載例については、参照通知 No.10　別添を参照してください。

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る（プログラム医療機器以外）】

### チェックポイント 機器H（製造方法）

変更内容として該当するものを選んでください。

登録製造所に関する変更については、チェックポイント 機器I1（プログラム医療機器 製造販売する品目の製造所）又は チェックポイント 機器I2（プログラム医療機器以外 製造販売する品目の製造所）でチェックしてください。

放射線滅菌の滅菌線量決定方法の変更　参照通知 No.9

認証申請時に添付した、材質劣化に関して製品性能が担保されることを確認した旨の『宣誓書』では担保できない範囲への線量分布の最大線量の変更　参照通知 No.10

- 変更理由欄には『「滅菌医療機器の製造販売承認（認証）申請における滅菌に関する取扱いについて」通知による変更』と記載してください。

- あらためて評価を実施した旨の『宣誓書』を添付してください。

  - 宣誓書の記載例については、参照通知 No.10別添を参照してください。

既に医療機器本体の製造販売を終了している品目のうち、単体で医療機器に該当する構成品のみを補充等のために販売する場合　参照通知 No.3

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る（プログラム医療機器）】

【戻る（プログラム医療機器以外）】

### チェックポイント 機器I1 （プログラム医療機器　製造販売する品目の製造所）

変更内容として該当するものを選んでください。

製造業者の法人格に変更がない住所表記、名称表記等の変更　参照通知 No.21

- 変更後の登録製造所の登録証（写し）を添付してください。

製造業者の吸収合併その他の理由による社名の変更の場合であって、その品質管理監督システム（製造業者の構造設備を含む。）に変更がないこと（法人格に変更がある場合は、新規の製造業登録の取得が必要であること。）　参照通知 No.21

- 変更後の登録製造所の登録証（写し）を添付してください。

- 製造業者の品質管理監督システムに変更がないことを確認した『宣誓書』を添付してください。

  - 宣誓書の記載例については、参照通知 No.21の別紙様式を参照してください。

同一法人内において設計部門等を変更（一部の人員の異動等の軽微な変更を除く。）することなく設計に係る製造所の移転のみを行う場合
（ただし、他の法人への設計の委託又は承継等を伴う一部変更申請に該当する場合を除く）　
参照通知 No.21

- 備考欄には『設計部門等の移転』と記載してください。

- 『設計部門等そのものに変更がないことを示す書面』を添付してください。

- 移転後の登録製造所の登録証（写し）を添付してください。

他の品目の一部変更（設計に係る製造所の変更を含む）認証の取得により交付された基準適合証が有効な品目の場合 参照通知 No.21

- 有効な基準適合証（写し）を添付してください。

同一工程に複数の製造所が記載されている場合における一部の製造所の記載の削除　
参照通知 No.20

最終製品の保管製造所の追加・変更・削除 参照通知 No.21

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る（プログラム医療機器）】

### チェックポイント 機器I2 （プログラム医療機器以外　製造販売する品目の製造所）

変更内容として該当するものを選んでください。

製造業者の法人格に変更がない住所表記、名称表記等の変更　参照通知 No.21

- 変更後の登録製造所の登録証（写し）を添付してください。

製造業者の吸収合併その他の理由による社名の変更の場合であって、その品質管理監督システム（製造業者の構造設備を含む。）に変更がないこと（法人格に変更がある場合は、新規の製造業登録の取得が必要であること。）　参照通知 No.21

- 変更後の登録製造所の登録証（写し）を添付してください。

- 製造業者の品質管理監督システムに変更がないことを確認した『宣誓書』を添付してください。

  - 宣誓書の記載例については、参照通知 No.21の別紙様式を参照してください。

同一法人内において設計部門等を変更（一部の人員の異動等の軽微な変更を除く。）することなく設計に係る製造所の移転のみを行う場合
（ただし、他の法人への設計の委託又は承継等を伴う一部変更申請に該当する場合を除く）
参照通知 No.21

- 備考欄には『設計部門等の移転』と記載してください。

- 『設計部門等そのものに変更がないことを示す書面』を添付してください。

- 移転後の登録製造所の登録証（写し）を添付してください。

製造所の変更又は追加後において有効な基準適合証の交付を受けている場合 参照通知 No.21

- 有効な基準適合証（写し）を添付してください。

他の品目の一部変更（設計、主たる組立て 及び/又は 滅菌に係る製造所の変更を含む）認証の取得により交付された基準適合証が有効な品目の場合 参照通知 No.21

- 有効な基準適合証（写し）を添付してください。

同一工程に複数の製造所が記載されている場合における一部の製造所の記載の削除　
参照通知 No.20

滅菌に係る製造所の変更であって、過去5年以内に、変更される製造所及び当該製造所で行われるべき工程（滅菌方法を含む。）が記載された基準適合証又は追加的調査結果証明書（調査結果が適合であるものに限る。）が交付されている場合 参照通知 No.21

- 有効な基準適合証（写し）又は追加的調査結果証明書（写し）を添付してください。

複数の滅菌方法が場合分けされている場合、使用予定がなくなった滅菌方法の削除　参照通知 No.1

最終製品の保管製造所の変更 参照通知 No.21

既に医療機器本体の製造販売を終了している品目のうち、単体で医療機器に該当する構成品のみを補充等のために販売する場合、本体に係る製造所の削除　参照通知 No.3

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る（プログラム医療機器以外）】

### チェックポイント 複数販売名

複数販売名の代表品目（認証番号の末尾3桁が｢000｣の品目）が当該一部変更認証取得後に、その他の品目（末尾3桁以外の認証番号が代表品目と同一の品目）について行われる、同一変更内容の変更 参照通知 No.13

選択したすべての事項のチェックが終了したら1ページの記載内容をご確認のうえ、軽微変更届書 提出資料チェックリスト／宣誓書(JPM_F_02.75)及び軽微変更届書（様式66）と共にご提出ください。

【戻る】

### チェックポイント 体診A（一般的名称）

変更内容として該当するものを選んでください。

シリーズ品目において、一部変更認証申請が必要な区分※以外の認証区分における一般的名称の変更　参照通知 No.16

- 一部変更認証申請が必要な区分については、参照通知 No.16を参照してください。

上記には該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る】

### チェックポイント 体診B（販売名）

変更内容・理由として該当するものを選んでください。

商号商標の変更に伴う販売名の変更　参照通知 No.16

シリーズ品目において、一部変更認証申請が必要な区分※以外の認証区分における販売名（シリーズ名）の変更　参照通知 No.16

- 一部変更認証申請が必要な区分については、参照通知 No.16を参照してください。

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る】

### チェックポイント 体診C（使用目的）

変更内容として該当するものを選んでください。

正式な測定対象物名と略号が両方記載されている場合の、測定対象物の略号の変更　
参照通知 No.16

上記には該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る】

### チェックポイント 体診D（形状、構造及び原理）

変更内容として該当するものを選んでください。

構成試薬の名称のみの変更 （内容に変更なし）　参照通知 No.16

構成試薬の数の増減 （標準液、コントロール等）　参照通知 No.16

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る】

### チェックポイント 体診E（反応系に関与する成分）

変更内容として該当するものを選んでください。

成分名称のみの変更　参照通知 No.16

上記には該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る】

### チェックポイント 体診F（使用方法）

変更内容として該当するものを選んでください。

試薬の調製方法の変更　参照通知 No.16

専用機器の名称の変更　参照通知 No.16

性能に影響を与えない範囲で操作方法の記載を簡略化する変更　参照通知 No.16

品目仕様欄に記載された品質管理の方法に影響を及ぼさない（一部変更申請の変更の範囲※ではない）変更　参照通知 No.16

- 一部変更認証申請の変更の範囲については、参照通知 No.16を参照してください。

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る】

### チェックポイント 体診G（製造方法）

変更内容として該当するものを選んでください。

単独流通（補充用）の変更又は追加　参照通知 No.16

シリーズ品目における構成製品の削除　参照通知 No.19

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る】

### チェックポイント 体診H （製造販売する品目の製造所）

変更内容として該当するものを選んでください。

製造業者の法人格に変更がない住所表記、名称表記等の変更　参照通知 No.21

- 変更後の登録製造所の登録証（写し）を添付してください。

製造業者の吸収合併その他の理由による社名の変更の場合であって、その品質管理監督システム（製造業者の構造設備を含む。）に変更がないこと（法人格に変更がある場合は、新規の製造業登録の取得が必要であること。）　参照通知 No.21

- 変更後の登録製造所の登録証（写し）を添付してください。

- 製造業者の品質管理監督システムに変更がないことを確認した『宣誓書』を添付してください。

  - 宣誓書の記載例については、参照通知 No.21の別紙様式を参照してください。

同一法人内において設計部門等を変更（一部の人員の異動等の軽微な変更を除く。）することなく設計に係る製造所の移転のみを行う場合
（ただし、他の法人への設計の委託又は承継等を伴う一部変更申請に該当する場合を除く）
参照通知 No.21

- 備考欄には『設計部門等の移転』と記載してください。

- 『設計部門等そのものに変更がないことを示す書面』を添付してください。

- 移転後の登録製造所の登録証（写し）を添付してください。

他の品目の一部変更（設計 及び/又は 充填に係る製造所の変更を含む）認証の取得により交付された基準適合証が有効な品目の場合 参照通知 No.21

- 有効な基準適合証（写し）を添付してください。

充填に係る製造所の変更であって、製造所の変更又は追加後において有効な基準適合証の交付を受けている場合 参照通知 No.21

- 有効な基準適合証（写し）を添付してください。

同一工程に複数の製造所が記載されている場合における一部の製造所の記載の削除　
参照通知 No.16

最終製品の保管製造所の変更 参照通知 No.21

上記のいずれにも該当しない　→　弊社に事前相談を申し込んでください。

【戻る】

# 軽微変更に関する参照通知・事務連絡

| No. | タイトル | 発簡番号 （日付） | 対象 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | プログラム 医療機器 | プログラム 医療機器以外 | 体外診断用 医薬品 |
| 1 | 医療機器の一部変更に伴う手続について | 薬食機発第1023001号 （平成20年10月23日） | 〇 | 〇 |  |
| 2 | 医療機器の一部変更に伴う軽微変更手続き等の取扱いについて | 薬生機審発0731第5号 （平成29年7月31日） | 〇 | 〇 |  |
| 3 | 医療機器及び体外診断用医薬品の承認申請等に関する質疑応答集（Q&A）について（その2） | 薬生機審発0201第1号 （平成31年2月1日） | 〇 | 〇 |  |
| 4 | 医療機器の原材料の変更手続について | 薬食機発0329第7号 （平成25年3月29日） |  | 〇 |  |
| 5 | 医療機器の原材料の変更手続に関する質疑応答集（Q&A） | 薬食機発0529第4号 （平成25年5月29日） |  | 〇 |  |
| 6 | 組合せ医療機器、複数の一般的名称が該当する品目に係る質疑応答集（Q&A）（その2） | 薬食機発1111第1号 （平成25年11月11日） | 〇 | 〇 |  |
| 7 | 薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る認証基準等改正時の取扱いについて | 薬食機発0729第5号 （平成23年7月29日） | 〇 | 〇 |  |
| 8 | 薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る認証基準等改正時の取扱い等に関する質疑応答（Q&A） | 薬食機発0930第1号 （平成23年9月30日） | 〇 | 〇 |  |
| 9 | 医療機器の放射線滅菌の滅菌線量設定の根拠に関する基準について | 薬食機発第0612005号 （平成19年6月12日） |  | 〇 |  |
| 10 | 滅菌医療機器の承認申請等における滅菌の取扱いに関する質疑応答集（Q&A） | 事務連絡 （平成30年2月28日） |  | 〇 |  |
| 11 | 医療機器の有効期間の設定と安定性試験について | 薬食機発第0905001号 （平成20年9月5日） |  | 〇 |  |
| 12 | 医療機器製造販売承認（認証）申請に際しての有効期間の設定に係る安定性試験の取扱いについて | 薬食機発1227第5号 （平成24年12月27日） |  | 〇 |  |
| 13 | 医療機器の複数販売名に係る製造販売承認（認証）に関する取扱いについて | 薬食機参発1121第47号 （平成26年11月21日） | 〇 | 〇 |  |
| 14 | 医療機器のサイバーセキュリティ対策に関連する一部変更に伴う軽微変更手続き等の取扱いについて | 医薬機審発0423第1号 （令和6年4月23日） | 〇 | 〇 |  |
| 15 | 医療機器プログラムの一部変更に伴う軽微変更手続き等の取扱いについて | 薬生機審発1020第1号 （平成29年10月20日） | 〇 |  |  |
| 16 | 体外診断用医薬品の製造販売認証申請に際し留意すべき事項について 【別紙4】 | 薬食機参発1121第19号 （平成26年11月21日） |  |  | 〇 |
| 17 | 体外診断用医薬品及び再生医療等製品の承認（認証）事項一部変更承認（認証）後の製品切替え時期設定及びその方法について | 薬生機審発0920第1号・ 薬生監麻発0920第12号 （平成30年9月20日） |  |  | 〇 |
| 18 | 体外診断用医薬品及び再生医療等製品の承認（認証）事項一部変更承認（認証）後の製品切替え時期設定に関する質疑応答集（Q&A）について | 事務連絡 （平成30年9月20日） |  |  | 〇 |
| 19 | 体外診断用医薬品のシリーズ申請等の取扱いについて | 薬食機発第0221001号 （平成19年2月21日） |  |  | 〇 |
| 20 | 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準等に係る質疑応答集（Q&A）について | 薬食監麻発1121第25号 （平成26年11月21日） | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 医療機器及び体外診断用医薬品の製造所の変更又は追加に係る手続の迅速化について | 薬食機参発1119第7号・ 薬食監麻発1119第12号 （平成26年11月19日） | 〇 | 〇 | 〇 |

# 軽微変更不要 関連通知・事務連絡

下記の通知、事務連絡においては、軽微変更を不要とする事項について記載しています。
判断の参考にしてください。

| タイトル | 発簡番号 （日付） | 関連参照箇所 | 対象 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | プログラム 医療機器 | プログラム 医療機器以外 | 体外診断用 医薬品 |
| 医療機器の一部変更に伴う手続について | 薬食機発第1023001号 （平成20年10月23日） | 別紙２ | 〇 | 〇 |  |
| 医療機器の原材料の変更手続について | 薬食機発0329第7号 （平成25年3月29日） | 2.(2) |  | 〇 |  |
| 組合せ医療機器に係る製造販売承認申請、製造販売認証申請及び製造販売届出に係る取扱いについて | 薬食機発第0331002号 （平成21年3月31日） | 8.(1) |  | 〇 |  |
| 薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る認証基準等改正時の取扱いについて | 薬食機発0729第5号 （平成23年7月29日） | 2.(2), 2.(3) | 〇 | 〇 |  |
| 組合せ医療機器、複数の一般的名称が該当する品目に係る質疑応答集（Q&A）（その2） | 薬食機発1111第1号 （平成25年11月11日） | Q&A 8 (1) |  | 〇 |  |
| 滅菌医療機器の製造販売承認（認証）申請における滅菌に関する取扱いについて | 薬生機審発0228第10号 （平成30年2月28日） | 4.(4) |  | 〇 |  |
| 滅菌医療機器の承認申請等における滅菌の取扱いに関する質疑応答集（Q&A） | 事務連絡 （平成30年2月28日） | Q&A 10 |  | 〇 |  |
| 医療機器のサイバーセキュリティ対策に関連する一部変更に伴う軽微変更手続き等の取扱いについて | 医薬機審発0423第1号 （令和6年4月23日） | 2. | 〇 | 〇 |  |
| 医療機器プログラムの一部変更に伴う軽微変更手続き等の取扱いについて | 薬生機審発1020第1号 （平成29年10月20日） | 2. | 〇 |  |  |
| 体外診断用医薬品の製造販売認証申請に際し留意すべき事項について | 薬食機参発1121第19号 （平成26年11月21日） | 第4の(4) |  |  | 〇 |

# 一部変更・新規申請関連通知

下記の通知においては、一部変更又は新規申請が必要な事項について記載しています。
判断の参考にしてください。

| タイトル | 発簡番号 （日付） | 関連参照箇所 | 対象 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | プログラム 医療機器 | プログラム 医療機器以外 | 体外診断用 医薬品 |
| 医療機器の製造販売認証申請書の作成に際し留意すべき事項について | 薬食機参発1120第4号 （平成26年11月20日） | 別紙２ | 〇 | 〇 |  |